搅拌机控制器说明书

一、概述

该控制器是为实验室仪器使用的专用型控制器，内置正反转及速度设置功能。具有结构紧凑、工艺美观、安装使用方便、功能实用灵活、操作简便、可靠性高、抗干扰能力强、经济实惠等特点。

二、型号:

YZW-JB1-100A24L-□□

派生项：□ 1-黑白液晶、2-彩色液晶、3-点阵屏、4-触摸屏

□ A-485通讯、B-232通讯

三、技术指标

| 项目名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 输入 |  | DC24V（±20%） |
| 操作功能 | 调速方式 | 1)正转 2）反转 |
|  | 启动 | 按键启动、485/232通讯启动 |
|  | 停机 | 按键停机、485/232通讯停机 |
| 记忆功能 |  | 参数设置完保存 |
| 保护功能 |  | 欠压、过压、堵转、霍尔故障等 |
| 显示 |  | 彩色液晶屏与单色液晶屏可选，显示运行速度、定时时间、实时扭矩、温度等 |
| 环境条件 | 设备场所 | 无强烈腐蚀性气体和粉尘 |
|  | 海拔高度 | 海拔1000米以下 |
|  | 环境温度 | -10℃～+50℃ |
|  | 环境湿度 | 90%以下（无水珠凝结现象） |
|  | 振动强度 | 0.5g（加速度）以下 |

四、注意事项

严禁将控制器安装在有易燃易爆气体的场所，否则可能引起爆炸。

控制器上电前，要确信正确接线。

实施配线或维护前，务必关闭电源，否则可能危及人身安全。

通电前，必须确认控制器输入电源电压等级正确，否则会损坏控制器，甚至引起火灾。

五、操作说明

1、按键说明

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| S1 (锁定键) | 锁定开关。 |
| S2 (启停键) | 运行停止开关，用于运行/停止电机。 |
| W1(旋转编码器) | 用于设置参数，切换显示状态以及清除故障。 |

2、参数显示与修改

彩色液晶屏控制器： 短按编码器旋钮可切换显示设定速度闪烁和定时时间闪烁，此时旋转旋钮可修改闪烁的数值，再次短按旋钮保存修改数值。长按旋钮3秒，屏幕第一行显示F000，表示0号内参数，第二行显示0号内参数的数值。此时短按可看到第一行或第二行闪烁，再旋转旋钮即可设置相应数值。当第二行闪烁时，再次短按，数值被保存。再次长按旋钮3秒，即可返回主页面。

单色液晶屏控制器： 短按编码器旋钮切换显示运行速度，设定速度，运行时间，设定时间，实时扭矩。长按旋钮3秒，首先显示F000，此时再短按旋钮键显示F000的数值，旋转旋钮可更改数值，再次短按，数值被保存。再次长按旋钮3秒，即可返回主页面。

3、参数详解

| 功能码 | 名称 | 参数范围 | 默认参数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F000 | 系统版本 |  |  |  |
| F001 | 恢复出厂值 | 0~1 | 0 | 设置参数为1，系统恢复成默认参数 |
| F002 | 运行方向 | 0~1 | 0 | 电机的运转方向 |
| F003 | 设定速度 | 50~F005 Rpm | 50 | 系统运行速度 |
| F004 | 设定运行时间 | 0~5999 min | 0 | 定时时间，时间到则电机停转 |
| F005 | 设定最高速度 | 50~3000 Rpm | 2200 | 系统运行最高速度 |
| F006 | 加速时间 | 1.0~99.9 S | 10.0 | 电机从零速加速到最高速度时间 |
| F007 | 减速时间 | 1.0~99.9 S | 10.0 | 电机从最高速度减速到零速时间 |
| F008 | 温度单位 | 0~1 | 0 | 0：℃ 1：℉ |
| F009 | 电机极对数 | 1~12 | 4 | 设置无刷电机极对数 |
| F010 | 电机额定扭矩 | 0.1~99.9 Ncm | 32.0 | 无刷电机的额定扭矩 |
| F011 | 电机额定电流 | 1.0~60.0 A | 4.2 | 无刷电机的额定电流 |
| F012 | 485地址 | 1~254 | 1 | 485通讯地址设定 |

六、故障报警说明

| 故障代码 | 故障说明 |
| --- | --- |
| Er01 | 数据存储故障 |
| Er02 | 系统过压保护（输入电压过高或减速时间太小） |
| Er03 | 系统欠压保护（输入电压过低或电源输入线接触不良） |
| Er04 | 电机堵转保护（UVW动力线接线线序错误或接触不良、电机不匹配、机械转动机构卡住等） |
| Er05 | 霍尔信号异常（电机霍尔信号接线线序错误或接触不良、电机内部霍尔损坏） |
| Er06 | 短路保护故障（电机UVW动力线接线短路、电机线圈匝间短路） |
| Er07 | 过流保护故障（负载过大、UVW动力线缺相、动力线线序错误或接触不良） |

搅拌机控制器保修单

| 用户单位： |  | 详细地址： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮编： | 电话（传真）： |  | 联系人： |
| 产品型号： |  |  | 出厂编号： |
| 设备名称及生产厂家： |  |  | 购买日期： |
| 故障原因及现象： |  |  |  |
| 服务人员现场记录： 服务事项： 服务人员签名： 电话： 年 月 日 |  |  |  |
| 用户对服务质量评价：□好 □较好 □一般 □差 用户签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 客户服务中心回访记录：□电话回访 □信函回访 技术服务主任签名： 年 月 日 |  |  |  |

上海禹超电气有限公司  Http://www.yuchaoelectric.com          电话：021-36160282 021-36161691

公司地址：上海市宝山城市工业园区振园路128号              传真：021-36160326

邮箱：yuchao@yuchaoelectric.com                           技术服务：021-36161843

版本号: BP0.330.527